## Slide 1
우리 회사 검·교정 대상 ( 자 사 에 맞 게 사 진 , 내 용 , 양 식 수 정 하 여 작 성 및 운 영 필 요 – 년 1 회 ) |  |  | 
대 상 | 공 인 기 관 검 교 정 일 자 | 자 체 검 교 정 일 자 | 차 기 검 교 정 일 자
오 븐 기 1 판 넬 온도 계 . 타이 머 |  |  | 
오 븐 기 2 판 넬 온도 계 , 타이 머 |  |  | 
오 븐 기 3 판 넬 온도 계 , 타이 머 |  |  | 
오 븐 기 4 판 넬 온도 계 , 타 니 머 |  |  | 
오 븐 기 5 판 넬 온도 계 , 타이 머 |  |  | 
오 븐 기 6 판 넬 온도 계 , 타이 머 |  |  | 
저 율 1 |  |  | 
저 울 2 |  |  | 
타 이 머 |  |  | 
※ 공 인 기 관 검 교 정 의 뢰 시 한 국 인 정기 구 코 라 스 에 서 지 역 별 검 교 정 업 체 검 색 가능 ( h ttp : //www. kol as. go. k r /u sr /i n f/s r h /I n foCrrcI n sttSearch L i st. do) |  |  | 
※ 자체 검 교 정 허 용 오차 기 준 자체 검 교 정 허 용 오차 기 준은 별 도 의 기 준은 없 으나 , “ 중소 기 업 h accp적 용 지 침 서 ” 를 참 고 하 면 저 울 은 ± 1 % 온도 계 는 ± 1 ℃ 로 설정 되 어 있 음 저 울 의 ± 2%나 온 도 계 의 ± 2℃ 를 검 교정 오차범 위 로 설 정 할 경 우 편 차의 크 기 가 4%( ℃ ) 로 그 적 합성 유 무 를 확인 할 필 요가 있으 며 , 보 정 하여 사용 하는 것 을 권 고 함 |  |  | 

## Slide 2
▢ 기록(점검표) 관리 6. 모니터링 및 검사장비 검·교정 점검표
자체 검·교정 일지 ( 자 사 에 맞 게 작 성 – 년 1 회 ) |  |  |  | 결 재 | 해 섭 책 임 자 |  |  | 해썹 팀 장 | 
검 · 교 정 제 품 명 |  |  | 교 정 일 자 |  |  |  |  |  | 
저 울 ( 검 교 정 된 표 준 분 동 을 사 용 할 경 우 ) |  |  |  |  |  |  |  |  | 
검 · 교 정 방 법 | 공 인 기 관에 서 검 교 정 받 은 표 준 분 동 (측 정 값의 낮 음 /측 정 /높 은 무 게 를 측 정 할 수 있는 분 동 ) 준 비 평 평 한 곳 에 서 저 울 의 영 점 을 조 정 한다 . 각 표 준 분 동 을 저 울 에 올 리 고 저 울 의 지 시 값을 기 록 후 평 균 값을 기 록 한다 . 보 정 율 값을 구 한다 . (지 시 값 평 균 값 ÷ 표 준 분 동 평 균 값) 보 정 율 값이 적 합이 면 사용 시 에 보 정 율 값 또 는 편 차값을 표 시 하여 값을 읽 을 수 있도 록 한다 . |  |  |  |  |  |  |  | 
판 정기 준 | +/- 1 % |  |  |  |  |  |  |  | 
개 선 조 치 방 법 | 보 정 불 가능 한 경 우 저 울 교 체 교 체 불 가능 한 경 우 외 부 업 체 의 뢰 |  |  |  |  |  |  |  | 
표 준 분동 사진 |  | 낮 은 무 게 사진 | 측 정 무 게 사진 |  |  |  | 높 은 무 게 사진 |  | 
검 · 교 정 결 과 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
측 정 값 |  |  |  |  |  | 보 정 율 |  |  | 합 격 판 정
1 kg |  |  |  |  |  | 0. 0% |  |  | 합 격
이탈 내 용 |  |  | 개 선 조 치 및 결 과 |  |  |  |  |  | 

## Slide 3
▢ 기록(점검표) 관리 6. 모니터링 및 검사장비 검·교정 점검표
자체 검·교정 일지 ( 자 사 에 맞 게 작 성 – 년 1 회 ) |  |  |  | 결 재 | 해썹 책 임 자 |  |  | 해 쌉 팀 장 | 
검 · 교 정 제 품 명 |  |  | 교 정 일 자 |  |  |  |  |  | 
저 울 ( 검 교 정 된 표 준 저 울 을 사 용 할 경 우 ) |  |  |  |  |  |  |  |  | 
검 · 교 정 방 법 | 공 인 기 관에 서 검 교 정 받 은 표 준 저 울 (측 정 값과 동 일 한 저 울 ) 준 비 자체 분 동 을 준 비 (뚜 껑 이 있는 용 기 3개 에 낮 음 /측 정 /높 은 무 게 를 달 리 하여 수 돗 물 을 담 는 다 ) 평 평 한 곳 에 서 각각 저 울 의 영 점 을 조 정 한다 . 각 자체 분 동 을 검 교 정 저 울 에 올 리 고 지 시 값 기 록 , 대 상 저 울 에 올 리 고 지 시 값 기 록 한 후 평 균 값을 기 록 한다 . 보 정 율 값을 구 한다 . (지 시 값 평 균 값 ÷ 검 교 정 저 울 평 균 값) 보 정 율 값이 적 합이 면 사용 시 에 보 정 율 값 또 는 편 차값을 표 시 하여 값을 읽 을 수 있도 록 한다 . |  |  |  |  |  |  |  | 
판 정기 준 | +/- 1 % |  |  |  |  |  |  |  | 
개 선 조 치 방 법 | 보 정 불 가능 한 경 우 저 울 교 체 교 체 불 가능 한 경 우 외 부 업 체 의 뢰 |  |  |  |  |  |  |  | 
자체 분동 제 작 사진 |  | 낮 은 무 게 사진 | 측 정 무 게 사진 |  |  |  | 높 은 무 게 사진 |  | 
검 · 교 정 결 과 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
측 정 값 |  |  |  |  |  | 보 정 율 |  |  | 합 격 판 정
3kg |  |  |  |  |  | 0. 0% |  |  | 합 격
이탈 내 용 |  |  | 개 선 조 치 및 결 과 |  |  |  |  |  | 

## Slide 4
▢ 기록(점검표) 관리 6. 모니터링 및 검사장비 검·교정 점검표
자체 검·교정 일지 ( 자 사 에 맞 게 작 성 – 년 1 회 ) |  |  |  |  |  |  | 결 재 | 해 섭 책 임 자 |  |  | 해썹 팀 장 | 
검 · 교 정 제 품 명 |  |  |  |  |  | 교 정 일 자 |  |  |  |  |  | 
타 이 머 ( 살 균 시 간 이 1 0 분 이 면 1 0 분 동 안 측 정 ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
검 · 교 정 방 법 | 한국 표 준 과학연 구 원 사이 트 에 접 속 하여 표 준 시 각프 로 그 램 (U Tck 3. 1 )을 다 운 받 음 U RL : http: //www. kri ss. re. kr/201 0/standard/1 2. h tml 다 운 로 드 한 압축 파일 을 푼 후 설 치 및 가동 시 킨 다 . 프 로 그 램 과 대 상 타 이 머 를 동 시 에 시 작하여 60초 이 상 지 났 을 때 동 시 에 멈 추 어 프 로 그 램 과의 오차를 측 정 (모 니 터 링 시 간에 맞 추 어 멈 추 는 것 을 권 장: 모 니 터 링 시 간이 5분 이 면 5분 후 멈 춤 ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
판 정기 준 | +/- 0초 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
개 선 조 치 방 법 | 보 정 후 재 측 정 보 정 불 가능 한 경 우 타 이 머 교 체 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
측 정 전 제 품 사진 |  |  |  | 시 작점 사진 |  |  |  |  |  | 종료 점 사진 |  | 
검 · 교 정 결 과 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
표 준 값 ( A) |  | 타이 머 값 ( B ) | 표 준 값 ( A) |  | 타이 머 값 ( B ) |  |  |  | 오차 ( A-B) |  |  | 합 격 판 정
시 작점 |  | 시 작점 | 종료 점 |  | 종료 점 |  |  |  |  |  |  | 
1 5: 1 5: 00 |  | 00 : 00 | 1 5: 1 7: 27 |  | 02: 27 |  |  |  | 0 |  |  | 합 격
이탈 내용 |  |  |  |  |  | 개선조치 및 결과 |  |  |  |  |  |